附件：

采购内容及要求

一、总  则

1、响应要求

1.1  响应人在准备响应书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  响应人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合比选文件的要求。如与比选文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如响应人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其响应保证金或/并拒绝其响应。

1.3  响应人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评选标准

2.1  除比选文件中指定的附件和专用工具外，响应人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。响应人在响应书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入响应价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，响应书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。响应人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入响应价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入响应价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向响应人索取任何与评标有关的资料，响应人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的响应人，买方有权拒绝其响应。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz（1％）、气温摄氏+5℃～＋40℃和相对湿度15～80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，响应人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）响应人应在响应书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的响应文件中所列的指标为准（该指标应不低于比选文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

仪器名称和数量：比表面积分析仪  一套

1.工作条件：

1.1	工作电源：220V±10% , 50/60 Hz

1.2	操作温度：10到30℃运行时，-10到55℃非运行或运输条件下

1.3	湿度： 20-80%

2.设备用途：

*该分析仪是全自动运行，能进行真空体积测定的气体物理吸附系统，能在测定四个样品的同时，独立地对另外六个样品进行脱气操作，分析系统和脱气系统具有两套完全独立的真空系统（分析站与脱气站各一套）。该系统最终可测试得到所需要的吸附和脱附数据，用于确定并给出多孔材料的比表面积和孔性能参数。

3.技术规格：

*3.1 该系统可以同时进行四个微孔样品的分析和六个任意样品的全自动脱气。

*3.2 该系统具备四个独立的分析站，四个分析站每站配备独立运行的杜瓦瓶、独立的杜瓦瓶升降电梯、独立的压力和稳定控制。

#3.3 四个分析站配备4个充满液氮后可连续工作60小时以上的杜瓦瓶，单个杜瓦瓶容积大于2.75L。

#3.4系统配备等温夹套冷浴保持硬件装置，适用于液氮，液氩等任何冷浴系统，控制液位变化≤0.1mm。

*3.5该系统4个分析站配备4个独立的安全保护罩，方便每个分析站独立操作使用，分析过程中可根据需要打开任何一个独立的安全保护罩装载或卸载样品。

#3.6该系统四站每站配备独立的不锈钢P0管，每个P0管配备独立的压力传感器。

3.7 压力传感器系统：

3.7.1 配备1000mmHg,10mmHg,1mmHg三阶压力传感器，提高整个测试范围内压力测试的稳定性。

*3.7.2压力传感器总数不低于10个，分析系统配有微型压力传感器，四个独立的分析站配有独立的压力传感器，四个独立的不锈钢P0站配有四个独立的压力传感器

3.7.3 1000mmHg 传感器分辨率:0.001 mmHg; 精度: 1000mmHg 传感器0.1%FS

3.7.4 10mmHg 传感器分辨率:0.00001 mmHg; 精度: 10mmHg 传感器0.15% FS

3.7.5 1mmHg 传感器分辨率: 0.000001 mmHg; 精度: 1mmHg 传感器0.12% FS

#3.8 真空系统：分析系统配备了一个双级机械泵和一个无油分子涡轮泵泵组，抽速47L/S。独立的脱气系统配备了一个双级机械泵，抽速0.75m3/h。

*3.9脱气系统：电脑控制全自动6站脱气系统，可以利用真空加热方式制备样品。每个脱气站可单独独立使用，每个站独立控温，脱气系统配有单独的压力传感器。一个站添加去除样品不影响其他站的使用，脱气步骤终止时脱气自动终止。可同时进行6个脱气条件完全不同的任意样品的同时脱气，用户设定温度范围从环境温度到400℃。

3.10仪器操作软件为 “Windows”，基于先进的WINDOWS系统。在线显示仪器状态，允许转换手动控制。

3.11可进行数据输出 （ASCⅡ或*.xls, excel等软件直接编辑），可进行外来数据的合并比较

3.12 BJH 孔径分布结果包括：体积，面积，吸附，脱附，累积，推导（线性化和取对数），插值

3.13 Dubinin-Radushkevich 微孔面积结果包括：斜率，截取，相关系数，平均孔径，微孔体积，平均吸附能

3.14微孔分布（MP）和t –方法（de Boer, Halsey 或碳黑 STSA），MP ，HK，DA和SF微孔分布

3.15总孔体积：由用户选取可选的 P/P0

3.16统计壁厚（t-曲线）：de Boer，Halsey或碳黑模型

3.17 t法：微孔表面积，中孔表面积，微孔体积，相关系数

*3.18提供不少于50种理论模型供选择使用，其中包括密度函数理论DFT，非定义域密度函数理论NLDFT

#3.19模型需要支持最新的模型处理HS-2D-NLDFT

#3.20仪器主机后期可升级至6站分析站。

*3.21软件：仪器主机配套的操作软件，具有数据处理等功能，该软件可以同时对样品物理吸附得到的分析数据和压汞得到的分析数据进行合并拼接分析得到样品的真正全孔信息。

*3.22测量准确度： 介孔标准样品：比表面积214 m2/g ，偏差+/-6 m2/g；平均孔径115 Å 偏差+/-15Å；微孔标样：中值孔径7.4 Å偏差+/-0.2 Å。

4.产品配置要求：

4.1主机及随机配置要求

4.1.1比表面积分析仪主机一台

4.1.2全自动样品预处理系统一套

4.1.3专业操作及分析软件一套

4.1.4标准样品一套，样品管50个

4.1.5仪器配套使用主流配置电脑（i7，16G内存，1T固态硬盘）一套

4.2 要求的附件、专用工具和消耗品：

后期更换配件及耗材成本价提供。保障响应设备停产后 10 年的关键零部件（包括耗材）供应。

4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1 查询项目

5.1.1 逐项列出需要询价的物品，技术性能指标

5.1.2 这些是供选购的，它们的价格不计入评估价

5.2  响应人推荐的其它选件

5.3  询问延长保修期半年、1年、2年、3年的价格。

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1安装调试的要求

7.1.1仪器设备运抵安装现场后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

7.1.2验收由采购人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人在验收报告上签名。

7.2技术培训

7.2.1现场培训：在安装仪器时由专业工程师进行免费安装调试和现场培训。讲解仪器内部构造、仪器维护保养以及简单的故障排除方法，直至用户技术人员熟练使用仪器以及会应用仪器完成整个分析检测工作。

7.2.2现场回访培训：根据用户使用情况及需求，供应商不定期安排专业应用工程师免费对用户的使用情况进行提高培训，帮助客户解决遇到的问题和项目开发，并进行技术提高和方法开发等高级培训。

7.2.3厂家培训中心培训：提供1个名额的学习班系统培训，包括仪器原理、操作、维护等。

7.3保修期

提供一年的免费保修服务。制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。

7.4售后服务

供应商在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。质保期内如设备出现故障，供方应在接到需方通知后的2小时内响应，24小时内确定故障原因和维修方法。如需要到现场维修，供方维修工程师应在48小时内（遇见不可抗拒的因素除外）到达现场，免费更换受损元件和提供免费服务，快速排除故障。

质保期后，供方承诺将为需方提供长期维修服务，对于需方的任何投诉和要求，供方将在4小时内做出相应答复；当仪器出现故障时，供方工程师在接到需方故障通知后24小时内提出处理意见；供方在接到需方维修通知后72小时到达现场修复，维修费用由双方协商解决。

8. 订货数量：1套

9. 目的港：北京机场 ；交货地点：中国科学院生态环境研究中心用户指定地点

10. 交货日期：合同生效后4个月

11．执行的相关标准：无

12. 报价要求：

比选报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、专用工具价、设备运至采购人指定地点运费、运输装卸费、安装调试费、保险费用、外贸代理费、仓储费、资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查、各种税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。响应人比选报价明细表中未列明的、漏报的视为已包含在比选报价总价中，由响应人承担，采购人将不再支付其他任何费用。响应报价为人民币CIP使用现场。

13. 验收要求：

*13.1设备的配置、功能和技术指标必须满足比选文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，响应商需在响应文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。

#13.2 技术指标现场验收方案科学性、合理性和可行性。