附件：

采购内容及要求

一、总则

1、响应要求

1.1响应人在准备响应书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2响应人提供的货物须是一年内生产的成熟的、全新的、未经使用的产品，其技术规格应符合比选文件的要求。如与比选文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如响应人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其响应保证金或/并拒绝其响应。

1.3响应人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评选标准

2.1除比选文件中指定的附件和专用工具外，响应人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。响应人在响应书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入响应价中。

2.2对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，响应书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。响应人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入响应价中。

2.4关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入响应价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6在评标过程中，买方有权向响应人索取任何与评标有关的资料，响应人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的响应人，买方有权拒绝其响应。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2适于在电源220V（10％）/50Hz（1％）、气温摄氏+5℃～＋40℃和相对湿度15～80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4如产品达不到上述要求，响应人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）响应人应在响应书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人来，则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，买方有权要求卖方负责更换。

4.2验收标准以中标人提供的响应文件中所列的指标为准（该指标应不低于比选文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

仪器名称和数量：城市林地能量平衡监测系统1套

1.工作条件：

1.1工作电压：12V±10％

1.2操作温度：-20℃～+50℃

1.3湿度：相对湿度0～100%

2.设备用途：

3.技术规格：

城市林地能量平衡监测系统测定林地地气间能量交换的观测，深入了解能量分配规律和平衡状态，用于研究林地的大气湍流和空气动力学特性观测。

3.1数据采集器（核心部件）：

3.1.1*内置FPU，运行频率：≥100MHz；

3.1.2*模拟输入通道数量：≥16个

3.1.3*模数转换精度（ADC）：24位；

3.1.4#数据存储：带SD存储卡槽，可扩展内存不少于16GB；

3.1.5*A/D转换：≥24bit

3.1.6*支持协议：PakBus，FTP，HTTP，XML，POP3，SMTP，Telnet，NTP，SDI-12，SDM

3.2空气温湿度传感器：

3.2.1温度传感器类型：Pt100RTD1/3classBIEC751

3.2.2湿度传感器类型：HUMICAP®180R

3.2.3输出信号：电压（0～1V，0～5V，0～10V）

3.3二维超声风速风向传感器：

3.3.1风速分辨率：≤0.01m/s

3.3.2启动风速：≤0.01m/s

3.3.3风向分辨率：1°

3.4四分量辐射传感器（核心部件）：

3.4.1*上部地面辐射表硅制圆顶，避免积水且保证视角≥180°。下部地面辐射表的平面窗视角≥150°

3.4.2*输出：4个输出，分别是向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波

3.4.3*独立信号输出接口数量≥4个；

3.4.4#配有热敏电阻用于测量表体整体温度，配有铂电阻测量辐射表表体温度；

3.4.5#配有遮阳板防止下部总辐射表在日出和日落时直接照射。

3.4.6传感器整体重量（不含线缆）：≤900g

3.5土壤热通量板：

3.5.1灵敏度：≤50μV/W/m2

3.5.2*感应面积不小于64×10-4m2

3.5.3线缆长度≥5m

3.6土壤温湿度传感器：

3.6.1*温度精度：±0.02℃

3.6.2水分精度：＜0.05%

3.6.3电导率范围：0-3S/m

3.6.4传感器探头数量：≥2个

3.6.5#传感器探头长度：≥120mm

3.7雨量筒：

3.7.1*测量原理：机械翻斗原理

3.7.2#每斗降雨量≥0.1mm

3.8大气压传感器：

3.8.1测量精度：≤±0.3mb

3.9棒状光合有效辐射传感器：

3.9.1*灵敏度：7μA/1000μmol·s-1·m-2

3.9.2*感应光线长度不小于1m

3.9.3*传感器：长度≥120cm，宽度≥2.5cm，高度≥2.5cm

3.9.4#线缆长度≥3m

4.产品配置要求：

4.1数据采集器，1个

4.2数据采集器扩展板，2个

4.3二维超声风速风向传感器，4个

4.4空气温湿度传感器，4个

4.5四分量辐射传感器，4个

4.6土壤热通量板，1个

4.7土壤温湿度传感器，3个

4.8雨量筒，4个

4.9大气压传感器，1个

4.10棒状光合有效辐射传感器，4个

4.11数据采集箱，1个

4.12安装配件，1套

5.技术文件：

5.1请参考总则第1.2条。

5.2请参考总则第2.3条。

6.技术服务：

6.1安装调试的要求

6.1.1仪器设备运抵安装现场后，在10个工作日内，卖方工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

6.2技术培训

现场培训。卖方免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据买方的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。

6.3保修期

提供1年的免费保修服务。自验收合格之日起计算，投标人提供货物1年免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。质保期内正常使用中出现的任何故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。

6.4售后服务

须有售后技术支持服务方案。

6.4.1*关键部件需提供制造厂家针对本项目的授权证明文件

6.4.2*供应商在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。质保期内如设备出现故障，供方应在接到需方通知后的2小时内响应，24小时内确定故障原因和维修方法。如需要到现场维修，供方维修工程师应在48小时内（遇见不可抗拒的因素除外）到达现场，免费更换受损元件和提供免费服务，快速排除故障。

6.4.3质保期后，供方承诺将为需方提供长期维修服务，对于需方的任何投诉和要求，供方将在4小时内做出相应答复；当仪器出现故障时，供方工程师在接到需方故障通知后24小时内提出处理意见；供方在接到需方维修通知后72小时到达现场修复，维修费用由双方协商解决。

6.4.4后期更换配件及易耗品成本价提供。保障投标设备停产后10年的关键零部件（包括易耗品）供应。

7.订货数量：1套

8.目的港：北京机场；交货地点：中国科学院生态环境研究中心用户指定地点

9.交货日期：合同生效后3个月

10.报价要求：

比选报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、专用工具价、设备运至采购人指定地点运费、运输装卸费、安装调试费、保险费用、外贸代理费、仓储费、资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查、各种税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。响应人比选报价明细表中未列明的、漏报的视为已包含在比选报价总价中，由响应人承担，采购人将不再支付其他任何费用。比选报价为人民币CIP用户使用现场。

11.付款方式：

如成交产品为国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

如成交产品为进口产品，且成交人为境外公司，成交人即为外贸合同卖方；如成交人为国内公司，外贸合同卖方应为产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司。付款方式为采用电汇或即期不可撤销信用证方式支付：电汇（T/T）：80%合同金额货到用户指定地点支付，20%合同金额凭用户签字并盖章的验收报告支付。信用证方式（L/C）：80%合同金额凭发货单据支付，20%合同金额凭用户签字并盖章的验收报告支付。

12.验收要求：

*12.1设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。

#12.2技术指标现场验收方案科学性、合理性和可行性。